
[image: image1.png]i

wnsEA |

FRRESRMN T

A4
SERER

KM




 

          广东省标准                   
                                                    DBJ 15 -XX-20XX
                                      备案号 J XXXXX-20XX
建筑材料智能化检测技术规程

Technical specification for intelligent testing of building materials
（征求意见稿）
  20XX-XX-XX  发布                   20XX-XX-XX  实施




广东省住房和城乡建设厅  发布
	本标准不涉及专利


广东省标准
建筑材料智能化检测技术规程
Technical specification for intelligent testing of building materials 

DBJ/T **-**-20**
住房城乡建设部备案号：J **-20**
批准部门：广东省住房和城乡建设厅
施行日期：2 0 ** 年 ** 月 ** 日
XXXX出版社
20**  广  州
广东省住房和城乡建设厅关于发布广东省地方标准《建筑材料智能化检测技术规程》的公告

粤建公告〔20**〕**号

经组织专家委员会审查，现批准《建筑材料智能化检测技术规程》为广东省地方标准，编号为DBJ/T **-**-20**，自20*年**月**日起实施。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位广东省建设工程质量安全检测总站有限公司负责具体技术内容的解释。

                                       广东省住房和城乡建设厅                
                            20**年**月**日
前 言

根据《广东省住房和城乡建设厅关于发布<2020年广东省工程建设标准制订和修订计划>的通知》（粤建科函〔2020〕397号）要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上制订了本规程。

本规程不涉及专利。
本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.智能检测系统；5.混凝土抗压强度智能检测；6.钢筋力学性能与重量偏差智能检测；7.检测数据管理。

本规程由广东省住房和城乡建设厅负责管理，由广东省建设工程质量安全检测总站有限公司负责具体技术内容的解释。

本规程在实施的过程中，请各单位注意总结经验，随时将有关意见和建议反馈给广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（地址：广州市先烈东路121号，邮政编码：510500），以供今后修订时参考。

本规程主编单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司
本规程参编单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

深圳大学

深圳市建设工程质量检测中心

南京研华智能科技有限公司

深圳万测试验设备有限公司

清远市建设工程质量检测站有限公司

广州粤建三和软件股份有限公司

广州市建筑科学研究院有限公司

广州市建设工程质量监督站

华南理工大学

深圳市水务工程检测有限公司

中山市建设工程质量检测中心有限公司

茂名市建设工程质量检测站

上海华龙测试仪器有限公司
本规程主要起草人员：王新祥  陈少祥  罗启灵  孔宪文    

                    王元光  朱银洪  郑  靓  杨宝森                      

宋友明  李  明  陈  阳  龙武剑   

张先稳  张  钊  段瑞斌  王  钧  

祝  雯  张  辰  郭文瑛  张海健 

彭  任  姜凤光
本规程主要审查人员：xx

目 次
11 总则


22 术语


33 基本规定


33.1 一般规定


33.2 试件的标签与标识


33.3 试件的尺寸和数量


33.4结果可靠性验证


54 智能检测系统


54.1 系统的组成


74.2 系统的安全性


84.3 系统的稳定性


84.4 系统的维护和管理


95 混凝土抗压强度智能检测


95.1 一般规定


95.2 试验前的准备


95.3 试件标识的识别


95.4 试件尺寸的测量


105.5 抗压强度的检测


105.6 异常情况的处理


116 钢筋力学性能与重量偏差智能检测


116.1 一般规定


116.2 试验前的准备


116.3 试件标识的识别


116.4 重量偏差的检测


126.5 力学性能的检测


126.6 异常情况的处理


137 检测数据管理


137.1 一般规定


137.2 检测数据采集与上传


137.3 检测数据的管理及分析


147.4 原始记录与检测报告


15附录A 混凝土抗压强度智能检测的工作流程


16附录B 钢筋力学性能与重量偏差智能检测的工作流程


17附录C 智能混凝土抗压强度检测系统运行日志


18附录D 智能钢筋力学性能与重量偏差检测系统运行日志


19本规程用词说明


20引用标准名录


21条文说明




Contents
11 General Provosions


22 Terms


33 Basic Requirements


33.1 General Requirements


33.2 Lable and Identifier of Specimen


33.3 Size and Quantity of Specimen


33.4 Reliability Verification of Testing Results


54 Intelligent Testing System


54.1 Constitutes of System


74.2 System Safety


84.3 System Stability


84.4 Management and Maintenance Requirements of System


95 Intelligent Testing of Concrete Compressive Strength


95.1 General Requirements


95.2 Preparation before Testing


95.3 Intelligent Identifying of Labeling Information


95.4 Testing of Dimension


105.5 Testing of Compressive Strength


105.6 Dealing of Abnormal Conditions


116 Intelligent Testing of Steel Bar Mechanical Property


116.1 General Requirements


116.2 Preparation before Testing


116.3 Intelligent Identifying of Labeling Information


116.4 Testing of Weight Deviation


126.5 Testing of Mechanical Property


126.6 Dealing of Abnormal Conditions


137 Management of Testing Data


137.1 General Requirements


137.2 Acquisition and Transmission of Testing Data


137.3 Management and Analysis of Testing Data


147.4 Original Records and Reports


15Appendix A  Workflow of Intelligent Testing of Concrete Compressive Strength


16Appendix B  Workflow of Intelligent Testing of Steel Bar Mechanical Property and Weight Deviation


17Appendix C  Performance Log for Intelligent Testing of Concrete Compressive Strength


18Appendix D Performance Log for Intelligent Testing of Steel Bar Mechanical Property and Weight Deviation


19Explanation of Wording in This Specification


20List of Quoted Standards


21Explanation of Provisions






1 总则

1.0.1 为规范和统一本省建筑材料智能化检测，做到技术先进、结果可靠，制定本技术规程。
1.0.2 本技术规程适用于建设工程中混凝土抗压强度、钢筋力学性能与重量偏差的智能检测。

1.0.3 混凝土抗压强度、钢筋力学性能与重量偏差的智能检测除应符合本技术规程外，尚应符合现行国家、行业和广东省有关标准的规定。
2 术语 
2.0.1 智能检测 Intelligent testing
将人工智能的技术和方法应用于工程材料等领域的检测。
2.0.2 智能检测系统 Intelligent testing system

实现智能检测的一套软硬件系统的总称，包括智能检测控制单元、检测机器人、标识信息识别单元、检测设备单元、数据管理单元、通信单元、异常情况通知单元、样品状态箱等子单元。
2.0.3 子单元 Sub-unit
智能检测系统中由组件或零件等装配在一起，通常能够自为一体或自成系统，独立工作的组合体。
2.0.4 智能检测控制单元 Intelligent testing control unit
在智能检测系统中，对各子单元进行统一管理和控制的设备总称。

2.0.5 检测机器人 Detection robot
在检测过程中，通过示教模式或者再现模式进行人机交互，代替或者部分代替人工检测的智能设备。
2.0.6 标识信息识别单元 Labeling information identifying unit 
利用光学或无线射频等原理，对检测样品的标识（一维条形码、二维码等）进行读取、解码，完成检测样品信息识别的设备。
2.0.7 检测设备单元 Testing equipment unit
在检测系统中，对样品的质量或性能参数进行检测验证的试验仪器、标准物质以及辅助设备的总称。
2.0.8 自动清扫单元 Automatic cleaning unit
对检测过程中产生的残留物进行自动清扫而不影响检测结果的设备。

2.0.9 异常情况通知单元 Abnormal condition alarm unit
在检测过程中，当检测系统的设备、通信等软硬件的工作状态出现异常时，会发出相应通知信息的设备。

2.0.10 样品状态箱 Sample status chamber
检测过程中用于存放不同状态样品的试验箱，包括待检试验箱、检毕试验箱、不合格留样箱、异常试验箱等。
2.0.11 审（校）核人 Verifier 
熟练掌握相应检测项目，掌握智能化检测系统操作，具备系统管理和维护能力，经过培训及考核合格，并经检测机构能力确认和授权的试验人员。
2.0.12 检测员 Tester
熟悉相应检测项目，具有智能检测系统操作能力，经过培训及考核合格，并经检测机构能力确认和授权的试验人员。

3 基本规定
3.1 一般规定
3.1.1 智能检测系统的审（校）核人与检测员须经培训并授权后方可操作检测系统，应具备相应检测项目的检测能力并熟悉智能化检测的工作流程。

3.1.2 智能检测系统中的设备应定期进行保养和维护，以确保功能正常；涉及量值溯源的试验设备应具有有效期内的计量检定或校准证书。

3.1.3 应制定智能检测系统的仪器操作规程、检测细则等作业指导书。
3.1.4 智能检测的试验环境应无强烈振动、无较强电磁场干扰、无腐蚀性介质、无明显粉尘等。

3.1.5 混凝土抗压强度智能检测的试验环境应符合现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081等相关标准的规定。

3.1.6 钢筋力学性能与重量偏差智能检测的试验环境应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900、《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T228.1、《 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1和《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2等相关标准的规定。 
3.2 试件的标签与标识
3.2.1 试件标签的材质应具有防水、防污、防刮擦等性能。
3.2.2 试件标签应具有一定硬度且具有足够粘性，确保其在样品流转过程中不脱落、不变形等。
3.2.3 标签标识应至少包括文字信息和条码（一维码、二维码等）信息，应便于识别读取。

3.2.4 混凝土试件标签中标识信息应至少包括样品编号及试件序号、试件尺寸、强度等级、浇筑日期和试验龄期（或要求试验日期）等。
3.2.5 钢筋试件标签中标识信息应至少包括样品编号及试件序号、钢筋牌号、公称直径等。
3.3 试件的尺寸和数量
3.3.1 混凝土立方体抗压强度的试件尺寸和数量应符合现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的相关规定；混凝土芯样抗压强度的试件尺寸和数量应符合《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384和《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60等相关标准规定。

3.3.2 钢筋力学性能与重量偏差的试件尺寸和数量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1、《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2等相关标准的规定。
3.4结果可靠性验证
3.4.1采用智能检测系统开展检测前，应对智能检测与常规人工检测的结果进行比对验证，证明智能检测结果的可靠性和准确性。

3.4.2应编制智能检测与人工检测比对验证方案，并经检测机构技术负责人批准后，由智能检测系统的审（校）核人与检测员实施完成。

3.4.3混凝土抗压强度智能检测比对验证参数应包括尺寸（边长、平面度、相邻面夹角）和抗压强度；钢筋力学性能与重量偏差智能检测比对验证参数应包括屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率和重量偏差。

4 智能检测系统
4.1 系统的组成
4.1.1 智能检测系统应包括智能检测控制单元、检测机器人、标识信息识别单元、检测设备单元、数据管理单元、通信单元、异常情况通知单元、样品状态箱等子单元。
4.1.2 智能检测控制单元
4.1.2.1 智能检测控制单元应包括控制软件、计算机及其他软硬件等。

4.1.2.2 智能检测控制单元应满足下列规定：
1 可采用全自动、半自动、手动三种模式控制系统中的子单元，包括检测机器人、标识信息识别单元、检测设备单元、数据管理单元、通信单元、异常情况通知单元等；
2 在全自动模式下，可控制系统中所有子单元自动连续运行；
3 在半自动模式下，可根据实际需要分别自动运行系统中的某一个或几个子单元；
4 在手动模式下，可对任一单元进行手动操作。

4.1.2.3 计算机应符合下列规定：

1 计算机性能应能满足控制软件的运行要求；

2 操作系统应具有较强的软件兼容性，并应具有高稳定性和易维护性。
4.1.3 检测机器人
4.1.3.1 检测机器人的性能指标宜符合现行国家标准《工业机器人 性能规范及其试验方法》GB/T 12642的相关规定，宜符合表4.1.3中要求；
表4.1.3 检测机器人的要求
	类型
	检测机器人

	最大负载（kg）
	≥20

	夹持力值（N）
	≥200

	重复定位精度（mm）
	±0.05

	噪音等级（dB）
	＜70

	防护等级
	IP65以上


4.1.3.2 检测机器人应具有完成智能检测过程中试件的抓取、转运、放置等功能。
4.1.4 标识信息识别单元
4.1.4.1 标识信息识别单元应满足下列规定：
1 性能指标应符合行业标准《信息技术 非接触式一维码扫描枪通用规范》SJ/T 11602或《信息技术 非接触式二维码扫描枪通用规范》SJ/T 11601的相关规定；
2 应能识别不同对比度的一维码或二维码标识；
3 应优先选用扫描精度高且误码率低、扫描角度范围大的设备，设备可连续扫描或自感应扫描，能够适应不同的环境光强。

4.1.5 检测设备单元
4.1.5.1 混凝土抗压强度检测设备单元应至少包括尺寸测量仪、压力试验机等。
1 尺寸测量仪应满足下列规定：
混凝土立方体试件尺寸测量仪的技术参数应符合现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的相关规定；

混凝土芯样试件尺寸测量仪的技术参数应符合《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384和《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60等相关标准规定；
宜制备尺寸标准试块，用于对尺寸测量仪进行定期自校准。

2 压力试验机应满足下列规定：
1）压力试验机的技术参数应符合现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的相关规定；
2）压力试验机应配备自动清扫装置，用于清理每次试验后上、下承压板面的残留物；

3）应配有传送带或导向带，将检毕混凝土试件及碎渣等运送至检毕试验箱或不合格留样箱。

4.1.5.2 钢筋力学性能与重量偏差检测设备单元应至少包括重量偏差测量仪、拉力试验机、引伸计等。
1 重量偏差测量仪应满足下列规定：
1）重量偏差测量仪应由长度测量部分和重量测量部分组成，技术指标应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2、《 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1等的相关规定；

2）宜制备标准棒，用于对重量偏差测量仪进行定期自校准。
2 拉力试验机应满足下列规定：

1）拉力试验机的技术要求应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900、《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1的相关规定；
2）拉力试验机应配有自动清扫装置，用于定期清理夹具附近的金属氧化皮等残留物；
3）拉力试验机宜采用液压平推夹具。
3 引伸计应满足下列规定：
1）引伸计的技术要求应符合现行现行国家标准《金属材料 单轴试验用引伸计的标定》GB/T 12160的有关规定，引伸计的准确度应达到1级；

2）采用非接触引伸计时，应单独安装在拉力试验机外，不受试验过程中拉力试验机的振动影响；

3）引伸计的状态应定期检查，并及时调整；
4）宜采用非接触式视频引伸计，可配合拉力试验机自动测量最大力总延伸率或断后伸长率。

4.1.6 数据管理单元
4.1.6.1 数据管理单元应包括专用检测软件、数据存储装置。
4.1.6.2 专用检测软件应满足下列规定：

1 应满足相应的国家或行业标准的相关规定；

2 应具备完成数据的采集、计算、分析、存储、传送等功能；

3 应能接入各地市行业监管平台系统并上传检测数据。

4.1.6.3 数据存储装置中硬盘的容量应能满足行业监管部门的保存时间要求。
4.1.7 通信单元
4.1.7.1 通信单元应包括通信介质、网络介质。
4.1.7.2 通信单元应满足下列规定：

1 通信介质的选择应和系统网络结构相适应；

2 网络介质可根据实际需要选定有线或无线形式，必要时应具备支持有线、无线通信方式和自动切换的功能；

3 网络通信速率宜综合考虑实验室网络的通信方式、网络环境状况等因素，以通信稳定可靠为原则。

4.1.8 异常情况通知单元
4.1.8.1 异常情况通知单元应满足下列规定：

1 应对智能检测系统中所有子单元、通信的工作状态进行自动监控和诊断，对异常状态自动报警；

2 应对智能检测系统的通电情况进行自动监控，断电时须自动报警；

3 应对待检试验箱中检测样品的数量变化进行自动监控，样品不足时自动报警。

4.1.8.2 当出现异常状态时，可在现场通过声光报警器发出报警信号，也可发送报警信息至检测员或审（校）核人的移动设备。

4.1.8.3 可动态显示报警信息，对于次要报警与主要报警采取不同自动处理策略，辅助检测员或审（校）核人解决异常情况，确保系统正常运行。
4.2 系统的安全性
4.2.1 智能检测系统应设置密码保护，应支持多用户、多级别权限管理。

4.2.2 智能检测系统安装的安全性
4.2.2.1智能检测系统的安全性要求应符合现行国家标准的相关规定。
4.2.2.2 智能检测系统的四周宜设有安全防护围栏。
4.2.2.3 检测设备单元应有接地保护的防护措施。

4.2.2.4 空气压缩装置应设置单独防护网罩。

4.2.2.5 压力试验机应设置单独防护网罩。
4.2.3 智能检测系统运行的安全性

4.2.3.1 智能检测系统运行过程中，当有人员误入或安全防护围栏打开时，系统应立刻自动停止。
4.2.3.2 智能检测系统中任一子单元出现故障时，系统应能自动停止运行，并发送异常情况通知，等待维修处理、排除故障，可继续运行。

4.2.4 安全标识设置

4.2.4.1 在设备的醒目位置，应粘贴必要的安全标识。

4.2.4.2 安全标识的颜色、符号、文字应便于识别和理解。
4.3 系统的稳定性
4.3.1 系统的关键技术应采用成熟、稳定、可靠的技术，并通过相关的验证。
4.3.2 系统的软硬件组成应优先选用稳定可靠、结构简单、维护方便的设备，并符合国家或行业相关标准要求。
4.3.3智能检测系统安装调试后应进行稳定性测试，稳定运行才可以正式投入使用。 
4.4 系统的维护和管理
4.4.1 应编制智能检测系统使用维护手册，并制定相关的管理规定，以及系统发生故障时的应急预案。

4.4.2 应加强智能检测系统的维护和管理，定期对系统的软件和设备进行巡查校验。检查频次每月宜不少于1次，每三个月宜进行不少于1次全面检查、维护。 

4.4.3 智能检测系统调试应包括下列内容：

1 智能检测控制单元、检测机器人、标识信息识别单元、检测设备单元的参数标定；

2 检测数据采集、传输、处理等软硬件设备的功能测试；

3 系统运行的稳定性和可靠性测试。

4.4.4 应制定智能检测系统日常维护运行日志。运行日志可参考下列格式：
1 智能混凝土抗压强度检测系统运行日志可参照附录C中表C.0.1的格式；

2 智能钢筋力学性能与重量偏差检测系统运行日志可参照附录D中表D.0.1的格式。

4.4.5 应每天核查智能检测系统使用前后的状态，并填写运行日志。
4.4.6 应适时对智能检测系统进行完善、升级，以满足智能检测的要求。

5 混凝土抗压强度智能检测

5.1 一般规定
5.1.1 混凝土抗压强度智能检测流程可参照附录A中进行，并符合现行国家标准GB/T 50081的相关要求。
5.1.2 检测系统应能连续完成试件抓取、样品信息识别、尺寸测量、抗压强度试验、结果计算与判定、检毕样品自动处理等。
5.2 试验前的准备
5.2.1 试验前的准备工作包括待检试件的准备、样品状态箱（待检试验箱、检毕试验箱、不合格留样箱、异常试验箱）的就位、开机前的检查等。

5.2.2 待检试件的准备包括试件的检查、标签的粘贴、试件的摆放等，应符合下列规定：

1 待检试件的外观完好，试件表面擦拭干净；

2 立方体试件、混凝土芯样试件的标签宜粘贴在非承压面；
3 待检试件的摆放应确保试件易于抓取，试件的标签不会脱落，标签信息易于识别。

5.2.3将待检试验箱、检毕试验箱、不合格留样箱、异常试验箱置于系统指定位置。

5.2.4 开机前的检查宜包括：

1 检查压缩空气连接管路的完整性和畅通性，并确保压缩空气入口压力在规定范围；

2 检查控制单元的功能是否正常；

3 检查系统进线电源是否正常；

4 软件的试运行；

5其他有关的检查。
5.3 试件标识的识别
5.3.1 试件标识的智能识别应符合下列规定：

1 试件标识应置于扫描识别区域范围内；

2 试件应放置在合适位置，确保信息识别单元可采集分辨率高的标识图像。
5.3.2 试件标识信息的智能识别应按下列步骤进行：
1 检测机器人将待检混凝土试件置于扫描识别工位；
2 图像采集装置拍摄混凝土试件的一维条形码或二维码标识；
3 利用智能图像处理技术对图像进行解析，获取试件相关信息（包括样品编号及试件序号、浇筑日期、试件尺寸和强度等级、试验龄期等）；
4 将标识信息自动上传至数据管理单元。
5.4 试件尺寸的测量
5.4.1 检测机器人将待检混凝土试件置于尺寸测量工位。立方体试件尺寸测量及尺寸公差应符合现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的相关规定。圆柱体（芯样）试件尺寸测量及尺寸偏差应符合《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384和《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60等相关标准规定。

5.4.2 测量混凝土试件的边长、承压面平面度和相邻面间的夹角，可采用非接触式的测量方法。

5.4.3 将混凝土的尺寸测量数据上传至数据管理单元。
5.4.4 检测机器人将尺寸公差合格的混凝土试件置于压力试验机测试工位，将尺寸公差不合格的试件置于异常试验箱。
5.5 抗压强度的检测

5.5.1 抗压强度的检测应符合现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081的相关规定。

5.5.2 试验前，自动清扫装置应将压力试验机的上、下承压板面清理干净。

5.5.3 检测机器人将混凝土试件放置于压力试验机下压板或垫板上，并调节试件中心与试验机下压板中心对准。
5.5.4 根据标识信息识别单元上传的试件信息（样品编号及试件序号、试件尺寸、强度等级、浇筑日期和试验龄期等），检测控制单元自动调整压力试验机加荷速度。

5.5.5 将试验结果保存至数据管理单元，当有需要时，同时上传到各地市行业监管平台系统。
5.5.6 判定为合格的样品，由检测机器人或传送带将检毕试样传送至检毕试验箱。判定为不合格的样品，由检测机器人或传送带将检毕试样传送至不合格留样箱。
5.6 异常情况的处理
5.6.1 智能检测系统中任一子单元出现故障时，系统应能立即停止运行，并通过报警或其他方式通知检测员或审（校）核人，待故障解决，系统可继续运行。
5.6.2 检测过程中，当出现以下情况时，检测机器人应将试件搬运至异常试验箱，待人工处理异常情况。

1试件标识出现重号或无法识别；

2试件龄期不符合；
3尺寸公差不合格；

4其他异常情况。
5.6.3 检测过程中，当出现以下情况时，异常情况通知单元应能发出报警或以其他方式通知检测员或审（校）核人。

1 检测数据未完成配对；
2 检毕试验箱、不合格留样箱、异常试验箱已经满仓；

3 其他异常情况。

6 钢筋力学性能与重量偏差智能检测
6.1 一般规定
6.1.1 钢筋力学性能与重量偏差智能检测流程可参照附录B中进行，并符合现行国家标准GB/T 28900、GB/T 228.1、GB/T 1499.1和GB/T 1499.2等的相关要求。
6.1.2 检测系统应能连续完成试件抓取、样品信息识别、重量偏差测量、力学性能试验、结果计算与判定、检毕样品自动处理等。
6.2 试验前的准备
6.2.1 试验前的准备工作包括待检试件的准备、样品状态箱（待检试验箱、检毕试验箱、不合格留样箱、异常试验箱）的就位、开机前的检查等。
6.2.2 待检试件的准备包括试件的检查、标签的张贴、试件的摆放等，应符合下列规定：

1试件端面与长度方向垂直；
2 试件的标签应粘贴包裹试件周身；
3 标签中的二维码（或一维码）应完全可见，确保信息能被完整读取；
4 待检钢筋试件的摆放应确保试件易于抓取，试件的标签不会脱落，标签信息易于识别。

6.2.3 将待检试验箱、检毕试验箱、不合格留样箱、异常试验箱置于系统指定位置。

6.2.4 运行前的检查应包括：

1 检查压缩空气连接管路的完整性和畅通性，并确保压缩空气入口压力在规定范围；

2 检查控制单元的功能是否正常；

3 检查系统进线电源是否正常。
6.3 试件标识的识别
6.3.1 试件标识的智能识别应符合下列规定：

1 试件标识应置于扫描识别区域内；

2 试件应放置在合适位置，确保信息识别单元可采集分辨率高的标识图像。
6.3.2 试件标识的智能识别应按下列步骤进行：
1 检测机器人将待检钢筋试件置于扫描识别工位；
2 图像采集装置拍摄钢筋试件一维条形码或二维码图像；
3 利用智能图像处理技术对图像进行解析，获取标识信息（样品编号及试件序号、钢筋牌号、公称直径等）；
4 将标识信息自动上传至数据管理单元。
6.4 重量偏差的检测
6.4.1 检测机器人将待检试件置于重量偏差测量工位，重量偏差测量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2、《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T1499.1的相关规定。
6.4.2 逐支测量钢筋试件的长度，可采用接触式或非接触式的测量方法。

6.4.3 同步测量5根钢筋试件的总重量。
6.4.4 将重量偏差测量数据上传至数据管理单元。
6.5 力学性能的检测
6.5.1力学性能的检测应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900 的相关规定。
6.5.2 试验前，自动清扫装置应将拉力试验机夹具附近的金属氧化皮等残留物清理干净。

6.5.3 检测机器人将钢筋试件放置于拉力试验机夹头中，并调节确保钢筋试件与夹头对中。

6.5.4 检测控制单元应能自动调整拉力试验机的试验速率。
6.5.5 采用引伸计测量最大力总延伸率（Agt），引伸计可采用非接触式引伸计。

6.5.6 将试验结果保存至数据管理单元，当有需要时，同时上传到各地市行业监管平台系统。
6.5.7 判定为合格的样品，由检测机器人或传送带将检毕试样传送至检毕试验箱。判定为不合格的样品，由检测机器人或传送带将检毕试样传送至不合格留样箱。
6.6 异常情况的处理
6.6.1 智能检测系统中任一子单元出现故障时，系统应能立即停止运行，并通过报警或其他方式通知检测员或审（校）核人，待故障解决，系统可继续运行。

6.6.2 检测过程中，当出现以下异常情况时，检测机器人应将试件搬运至异常试验箱，待人工处理异常情况。

1试件标识出现重号或无法识别；

2待检样品数量不满足规范要求；

3重量偏差不合格；

4 其他异常情况。
6.6.3 检测过程中，当出现以下异常情况时，异常情况通知单元应能发出报警或以其他方式通知检测员或审（校）核人。

1 试验无效状态；

2 待检试验箱中样品数量不足；

3 检毕试验箱、不合格留样箱、异常试验箱已经满仓；

4 其他异常情况。

7 检测数据管理

7.1 一般规定
7.1.1 检测数据管理应由专门的检测软件执行。

7.1.2 检测软件应具备以下数据管理相关功能：
1 采集、计算、上传、存储、查询和管理本规程中与检测相关的数据；

2 实时与行业监管平台系统交互数据和信息；

3 可自动生成原始记录和检测报告；

4 可进行检测数据的统计分析；

5 可接入视频监控系统，实时预览或回放试验操作过程。
7.2 检测数据采集与上传

7.2.1 检测软件应实时采集检测数据、进行异常情况记录和操作记录等。

7.2.2 检测数据的采集应符合以下规定：

1 采集频率可根据具体需要进行设置，检测与报警数据应实时采集，并存入数据存储设备；

2 采集数据应包括但不限于以下内容：采集过程数据点文件、试验曲线图、试验开始时样品图片、试验结束时样品图片、相应检测项目的特征值（混凝土抗压强度和钢筋最大力、屈服力、最大力总延伸率等）；

3 数据采集应支持外接采集设备（如扫描枪、摄像头等），实现自动扫码、抓拍功能。
7.2.3 采集的数据根据行业监管需要逐级上传，应能实时上传至监管平台系统。

7.2.4 与监管平台系统之间数据传输应符合下列规定：

1 传输的数据和命令宜进行数据加密；

2 当网络发生故障时，检测软件应存储未能正常实时上传的数据，待网络连接恢复正常后进行断点续传；

3 当因网络中断、软件故障等原因未能实时上传数据时，应能发送上传失败信息提醒。
7.3 检测数据的管理及分析

7.3.1 检测软件应具有将历史检测数据、异常情况记录和操作记录等保存在数据存储设备的功能。
7.3.2 检测软件应能以直观的形式对各类检测数据、异常情况记录和操作数据等进行显示，并能对采集的各类数据进行分析；统计和分析结果应能以图表形式显示。

7.3.3 检测软件应具有试验异常自动分析功能，通过对采集试验结果数据的分析，自动判断出试验过程的异常行为，并生成预警记录。数据异常分析宜包括以下功能：

1 试验采集日志、试验开始及结束抓拍图片、试验过程曲线、试验过程数据文件缺失分析；

2 试验加载速度超限分析；

3 其他试验异常分析。

7.3.4 支持检测数据的备份、恢复，防止数据库异常导致数据丢失。

7.3.5 检测数据的安全保护。

1 可自配专门服务器或采用云服务；

2 具有SSL证书，防止数据遭窃取和篡改；

3 具有防勒索、防病毒、防篡改、合规检查等安全能力，实现威胁检测、响应、溯源的智能化安全运营环境。
7.4 原始记录与检测报告

7.4.1 检测软件可自动生成原始记录和检测报告，可打印成纸质版报告。

7.4.2 试验的原始记录和报告中的检测应由检测员签名，校核或审核应由审（校）核人签名。
附录A 混凝土抗压强度智能检测的工作流程

A.0.1 混凝土抗压强度智能检测的工作流程见图A.0.1。
[image: image3.jpg]



图A.0.1 混凝土抗压强度智能检测工作流程

附录B 钢筋力学性能与重量偏差智能检测的工作流程

B.0.1 钢筋力学性能与重量偏差智能检测的工作流程见图B.0.1。
[image: image2.png]Xt

g |

FRRERIRGI I

mum%s)\ni 2

R AR T

SEARHE

A4
SERER





图B.0.1 钢筋力学性能与重量偏差智能检测工作流程

附录C 智能混凝土抗压强度检测系统运行日志

C.0.1 智能混凝土抗压强度检测系统运行日志可采用表C.0.1的格式。

表C.0.1 智能混凝土抗压强度检测系统运行日志
日期：   年   月   日
	系统运行时间
	开机时间：       ；关机时间：       ；总运行时长：        

	工作量
	1、完成总工作量     组；
2、尺寸偏差异常数量     组，样品编号：

3、抗压强度不合格数量      组，样品编号：

4、结果无效数量      组，样品编号：

	系统
运行
情况
	□正常

	
	□出现
异常
	出现异常的部位
	异常情况描述
	采取措施及结果

	
	
	□机器人
	
	

	
	
	□尺寸测量仪
	
	

	
	
	□扫码装置
	
	

	
	
	□上料结构
	
	

	
	
	□压力试验机
	
	

	
	
	□皮带运输机
	
	

	
	
	□控制系统
	
	

	
	
	□系统对接与数据上传
	
	

	
	
	□其他
	
	

	维护
保养
	

	清洁
卫生
	□地面清扫   □设备除尘    □检毕样品清理


审（校）核人：                                             检测员：        

附录D 智能钢筋力学性能与重量偏差检测系统运行日志

D.0.1 智能钢筋力学性能与重量偏差检测系统运行日志可采用表D.0.1的格式。

表D.0.1 智能钢筋力学性能与重量偏差检测系统运行日志
日期：   年   月   日
	系统运行时间
	开机时间：       ；关机时间：       ；总运行时长        

	工作量
	1、完成总工作量      组；
2、重量偏差异常数量      组，样品编号： 

3、力学性能不合格数量       组，样品编号：



	系统
运行
情况
	□正常

	
	□出现
异常
	出现异常的部位
	异常情况描述
	采取措施及结果

	
	
	□待检样品架
	
	

	
	
	□机器人
	
	

	
	
	□扫码装置
	
	

	
	
	□重量偏差测量装置
	
	

	
	
	□拉力试验机
	
	

	
	
	□控制系统
	
	

	
	
	□系统对接与数据上传
	
	

	
	
	□其他
	
	

	维护
保养
	

	清洁
卫生
	□地面清扫   □设备除尘   □检毕样品清理


审（校）核人：                                             检测员：        
本规程用词说明
1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录
《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081

《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1
《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2

《钢筋混凝土用钢材试验方法》 GB/T 28900

《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》GB/T 228.1

《工业机器人 性能规范及其试验方法》GB/T 12642

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03
《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60
广东省标准

建筑材料智能化检测技术规程
Technical specification for intelligent testing of building materials 

DBJ/T **-**-**

条 文 说 明

制 订 说 明
《建筑材料智能化检测技术规程》DBJ　XX-XX-20XX经广东省住房和城乡建设厅20xx年xx月xx日以xxx号公告批准发布。

本标准制订过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我省及其他地区混凝土抗压强度、钢筋力学性能与重量偏差智能检测的实践经验，规范制订与现行国家和行业的相关标准协调，为混凝土抗压强度、钢筋力学性能及重量偏差智能检测提供一套科学实用的依据。

为便于广大生产厂家、工程施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明供使用者参考。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解把握规范规定参考。

目 次




 HYPERLINK \l _Toc17895 
1 总则
24

252 术语


263 基本规定


263.1 一般规定


263.2 试件的标签与标识


263.3 试件尺寸和数量


263.4结果可靠性验证


274 智能检测系统


274.1 系统的组成


274.2 系统的安全性


274.3 系统的稳定性


284.4 系统维护和管理要求


295 混凝土抗压强度智能检测


295.1 一般规定


295.2 试验前的准备


295.3 试件标识的识别


295.4 试件尺寸的测量


295.5 抗压强度的检测


305.6 异常情况的处理


316 钢筋力学性能与重量偏差智能检测


316.1 一般规定


316.2 试验前的准备


316.3 试件标识的识别


316.4 重量偏差的检测


316.5 力学性能的检测


326.6 异常情况的处理


337 检测数据管理


337.1 一般规定


337.2 检测数据采集与上传


337.3 检测数据的管理及分析


337.4 原始记录与检测报告


1 总则

1.0.1 本条是对本规程适用范围的界定。本规程适用于广东省范围内建筑材料的智能化检测。
1.0.2 本条对规程适用范围做进一步明确，对于采用智能检测混凝土抗压强度和钢筋力学性能及重量偏差的建设工程，应按照本规程条文执行。

1.0.3本条阐述了本规程与国家、行业及广东省现行有关标准之间的关系。这种关系遵循协调一致、相互补充的原则。

2 术语
术语通常为在本规程中出现的其含义需要加以界定、说明或解释的重要词汇。尽管在确定和解释术语时尽可能考虑了习惯和通用性，但是理论上术语只在本规程中有效，列出的目的主要是防止出现错误理解。当本规程列出的术语在本规程以外使用时，应注意考虑其可能含有与本规程不同的含义。
3 基本规定
3.1 一般规定
3.1.1 本条对智能检测审（校）核人和检测员的要求进行了规定。
3.1.2 由于智能检测系统中检测设备单元包括尺寸测量仪、压力试验机、重量偏差测量仪、拉力试验机等涉及量值溯源，为确保试验结果的准确性，应定期对该类设备进行检定或校准。其余设备应定期进行维护保养，以确保系统正常运行。

3.1.3由于智能检测系统组成复杂，操作不同于一般试验设备，试验流程与人工操作存在一定区别，因此需要制定操作规程和检验细则。

3.1.4 强烈振动、强电磁场、腐蚀介质、粉尘会干扰智能检测系统的运行，因此本条规定了智能检测系统运行环境要求。

3.1.5 本条规定了混凝土抗压强度试验应满足的环境要求。
3.1.6 本条规定了钢筋力学性能及重量偏差试验应满足的环境要求。
3.2 试件的标签与标识

3.2.1~3.2.2 本条对试件上的标签做出要求。
3.2.3 本条对标签上的标识做出要求，应包含文字信息和条码（一维码、二维码等）信息。可通过扫描读取一维码、二维码获得试件标签信息；当条码读取失败或不能读取时，可人工检查文字信息。各种标签应易于读取信息。目前预埋射频芯片仅应用于混凝土试件抗压强度检测，并未应用到其他建筑材料检测中，普适性不强，不做推荐使用。
3.2.4 本条规定了混凝土试件的标识信息应包含的内容。

3.2.5 本条规定了钢筋试件的标识信息应包含的内容。

3.3 试件尺寸和数量

3.3.1 混凝土抗压强度可采用立方体试件或圆柱体（芯样）试件，本条分别对两种试件的尺寸和数量作了规定，应符合相应国家、行业或地方标准要求。当各地市有相应标准时，还应符合地方标准，如深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09。
3.3.2 本条对钢筋拉伸试验和重量偏差试验试件的长度和数量进行了规定，应符合相应国家、行业或地方标准要求。
3.4结果可靠性验证

3.4.1本条规定智能检测系统在正式投入使用前，必须经过与常规人工检测的结果进行比对，验证其结果是可靠和准确的。
3.4.2为确保比对验证的合理有效，应编制详细的比对验证方案，比对验证方案可包括比对参数、人员、样品、试验方法、作业指导书以及结果分析报告等内容。验证方案由测机构技术负责人批准后，由智能检测系统的审（校）核人与检测员实施完成。
3.4.3本条规定了比对验证的参数。

4 智能检测系统
4.1 系统的组成
4.1.1 本条规定了智能检测系统的组成部分，应包括但不限于本规程所列的各组成部分。
4.1.2 智能检测控制单元

4.1.2.1 本条规定智能检测控制单元的组成部分。

4.1.2.2 本条规定智能检测控制单元可集中控制所有子单元统一运行，或部分控制某些或某一子单元独立运行。以便系统部分功能异常时，仍可以正常开展部分检测工作。
4.1.3 检测机器人

本条规定了检测机器人的技术要求以及完成试验所应具备的功能要求。

4.1.4 标识信息识别单元

本条规定了标识信息识别单元的技术参数要求。样品的信息识别完成试验的前提，应选用扫描精度高、误码率低、扫描范围大的扫描设备。
4.1.5 检测设备单元

4.1.5.1 本条规定了混凝土抗压强度试验设备单元的组成。规定了尺寸测量仪、压力试验机的要求。

4.1.5.2 本条规定了钢筋力学性能和重量偏差试验设备单元的组成。规定了重量偏差测量仪、拉力试验机、引伸计的要求。

4.1.6 数据管理单元

4.1.6.1 本条规定了数据管理单元的组成。
4.1.6.2 本条规定了数据管理单元应满足的功能要求。

4.1.7 通信单元

4.1.7.1 本条规定了通信单元满足的组成。

4.1.7.2 本条规定了通信单元应满足的功能要求。
4.1.8 异常情况通知单元

4.1.8.1 本条规定了异常情况通知单元满足的要求。
4.2 系统的安全性

4.2.1 本条规定智能检测系统权限管理要求。

4.2.2~4.2.3 为了确保检测系统在运行过程中不产生人为伤害，检测系统在安装和使用过程中应采取安全护栏、防护罩、安全标识提醒等措施。
4.3 系统的稳定性

4.3.1~4.3.3 智能检测系统安装调试后，应进行充分的稳定性和可靠性测试，并经过相关比对验证后，才可以正常投入使用。
4.4 系统维护和管理要求

4.4.1 本条提出应编制系统使用维护手册，并制定实验室管理规定，以及故障时应有应急预案。

4.4.2 本条对智能检测系统的日常检查频率作一定的规定。
4.4.3 本条提出智能检测系统调试内容，以保证系统运行的稳定性和可靠性。

4.4.4 及时维护是系统运行稳定的保障，对过程的详尽记录可以准确及时地找到原因，因此本条规定智能检测系的日常维护应具备相应的日志记录。

4.4.5 每天使用智能化检测系统时，都应核查系统运行前后的状态，并填写运行日志。
4.4.6 本条侧重从系统的控制软件考虑，控制软件最初设计时功能可能会有所遗漏。随着需求的增加，系统运行稳定性和流畅性就会受到影响。因此应根据实际控制软件的使用情况，及时予以完善和升级。

5 混凝土抗压强度智能检测

5.1 一般规定

5.1.1~ 5.1.2 本条对抗压强度智能检测的流程及系统应具备的功能进行了规定，并要求符合GB/T50081的相关要求。
5.2 试验前的准备

5.2.1 本条规定了试验前的相关准备工作。开机前的检查应包括软件的试运行、硬件的外观和功能检查等。

5.2.2 本条对待检试件的准备作了具体的规定。首先对试件进行外观检查和清理，并选择合适的面进行标签的粘贴。对于立方体试件，由于成型面比较粗糙，标签容易脱落，标签宜粘贴在非成型面。当行业监管有监控需要时，标签面应正对摄像头。对于圆柱体芯样，标签宜粘贴在侧面。

5.2.3 试件的摆放应遵循明确的规则，便于机器人准确抓取和信息识别。

5.2.4 本条对开机前的检查内容作了相应说明，由于不同生产厂家的设备设计原理不同，本规程所列检查项目可作为参考。

5.3 试件标识的识别

5.3.1 本条对试件标识的位置进行规定。试件标识应置于扫描识别范围内，且与扫描枪的距离合适，可获取分辨率高的标识图像。
5.3.2 本条说明了试件信息扫描识别的步骤，包括图像的拍摄、预处理、解析以及标识信息的上传。

5.4 试件尺寸的测量

5.4.1本条规定了试件尺寸偏差的检测项目以及公差要求。立方体试件尺寸测量及公差应符合国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》 GB/T 50081的相关规定。圆柱体（芯样）试件尺寸测量及偏差应符合《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384、《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60等标准的相关规定，但不限于以上标准，当各地市有相应标准时，还应符合地方标准，如深圳市标准《深圳市建筑基桩检测规程》SJG 09。

5.4.2 测量混凝土试件的边长、承压面平面度和相邻面间的夹角，可采用非接触式的测量方法。
5.4.4 本条规定了试件尺寸检测完毕之后，检测系统将根据标准自动判定合格与否，将尺寸公差不合格的混凝土试件自动搬运至异常试验箱，将尺寸公差合格混凝土试件自动搬运至压力试验机检测工位。
5.5 抗压强度的检测

5.5.1 立方体或圆柱体混凝土试件的抗压强度均应遵循《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081的相关规定。
5.5.2 压力试验机上、下承压板在抗压破型后，均会有残留物附着其上。因此必须在每次试验前，由自动清扫装置清理干净。

5.5.3 检测机器人放置混凝土试件应避免偏心受压，偏心受压对试件抗压强度影响较大，导致试验结果不准确。
5.5.4 控制系统可根据试件的标称抗压强度等级选择试验机的加荷速度。本标准根据《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081中建议，加荷速度仍然在0.3MPa/s~1.0MPa/s范围内选取，对不同强度混凝土的加荷速度做了区分。当立方体抗压强度小于30MPa时，加荷速度宜取0.3MPa/s~0.5MPa/s；立方体抗压强度为30MPa~60MPa时，加荷速度宜取0.5MPa/s~0.8MPa/s；立方体抗压强度大于60MPa时，加荷速度宜取0.8MPa/s~1.0MPa/s。
5.5.6 检测系统应根据试验结果合格与否，自动分类处理检毕样品。
5.6 异常情况的处理

5.6.1 本条规定了当检测系统出现故障时，系统须应能立刻停止工作，并通过报警或其他方式通知检测员或审（校）核人，待故障解决，系统可继续运行。

5.6.2 本条列举了试验过程中可能出现的异常情况，检测机器人应将试件搬运至异常试验箱，待人工处异常情况。
5.6.3 本条列举了试验过程中可能出现的异常情况，检测系统应能通过报警或其他方式通知到检测员或审（校）核人。
6 钢筋力学性能与重量偏差智能检测
6.1 一般规定

6.1.1~6.1.2 本条对钢筋力学性能与重量偏差智能检测的流程及系统应具备的功能进行了规定，并要求符合GB/T 28900、GB/T 228.1、GB/T 1499.1和GB/T 1499.2的相关要求。
6.2 试验前的准备

6.2.1 本条规定了试验前的相关准备工作。开机前的检查应包括软件的试运行、硬件的外观和功能检查等。
6.2.2 本条对待检试件的准备作了具体的规定。首先要检查钢筋是否有垂直端面，必要时对客户送检的试件两端再次处理。检查钢筋外观是否含有明显锈迹，并选择合适的位置进行标签的粘贴。标签应牢固包裹试件周身，并确保标识信息在扫描枪的扫描范围内。当行业监管有监控需要时，标签面应正对摄像头。

6.2.3 试件的摆放应遵循明确的规则，便于机器人准确抓取和信息识别。
6.2.4本条对开机前的检查内容作了相应说明，由于不同生产厂家的设备设计原理不同，本规程所列检查项目可作为参考。

6.3 试件标识的识别

6.3.1 本条对试件标识的位置进行规定。试件标识应置于扫描识别范围内，且与扫描枪的距离合适，可获取分辨率高的标识图像。
6.3.2 本条说明了试件信息扫描识别的步骤，包括图像的拍摄、预处理、解析以及标识信息的上传。

6.4 重量偏差的检测

6.4.1 钢筋重量偏侧的检测要求应符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2、《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1等相关标准规定。
6.4.2 逐支测量钢筋试件的长度，可以采用将5根试件同时置于5个测量工位同时完成测量或者每次测量一根，依次完成5根试件的测量。

6.4.3 可测量5根钢筋的总重量，也可以逐支测量钢筋试件的重量，当重量偏差不合格时，方便检测员核查。计算重量偏差时，应采用5根试件的总重量。
6.5 力学性能的检测

6.5.1 本条规定了钢筋力学性能试验应遵循国家标准《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900的相关规定。
6.5.2 由于钢筋在拉伸过程中会产生金属氧化皮的脱落，慢慢沉积于试验机夹具周围，特别是夹具内壁的金属氧化皮可能导致试验后无法取下检毕试件。因此，试验前应由清扫装置将夹具附近的金属氧化皮等残留物清理干净。

6.5.3 检测机器人放置钢筋试件应确保夹持试件受轴向拉力，避免不对中导致试验结果不准确。
6.5.4 检测控制单元应能自动调整拉力试验机的试验速率。
6.5.5应选择合适的引伸计，确保系统的流畅性和稳定性。最大力总延伸率可采用引伸计法或手工测量法，由于目前引伸计特别是非接触视频引伸计并未普及应用，根据标准《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T 28900第5.3条规定“如有争议，应采用手工方法”。

6.5.7检测系统应根据试验结果合格与否，自动分类处理检毕样品。
6.6 异常情况的处理

6.6.1 本条规定了当检测系统出现故障时，系统须应能立刻停止工作，并通过报警或其他方式通知检测员或审（校）核人，待故障解决，系统可继续运行。

6.6.2 本条列举了试验中可能出现的异常情况，检测机器人应将试件搬运至异常试验箱，待人工处异常情况。
6.6.3 本条列举了试验中可能出现的异常情况，检测系统应能通过报警或其他方式通知到检测员或审（校）核人。

7 检测数据管理

7.1 一般规定
7.1.1 ~7.1.2对检测数据管理及软件应具备的功能进行了规定，但不限于本规程所列举的功能。
7.2 检测数据采集与上传

7.2.1 检测软件应能采集试验过程中的相关数据，包括试验结果、异常情况记录、操作记录等，以便对过程进行有效追溯。

7.2.2 检测数据的采集应符合以下规定：

1 采集频率应根据具体需要灵活设置，检测与报警数据应实时采集，并存入数据存储设备；

2 采集数据应包括但不限于以下内容：最大力、屈服力、采集过程数据点文件、试验曲线图、试验开始时样品图片、试验结束时样品图片；

3 数据采集应支持扫描枪、RFID阅读器、摄像头等外接设备，实现自动扫码、抓拍功能。

7.2.3 ~7.2.4检测数据应具备实时上传到各地市监管平台的功能。当出现网络中断、软件故障等异常情况时，应发出提示信息，并且可以实现补传功能。
7.3 检测数据的管理及分析

7.3.1~ 7.3.3规定检测数据软件应具备存储、统计分析功能。
7.3.4 本条规定了检测数据软件应具备异常数据分析和提醒功能。
7.3.5~ 7.3.6 规定了检测数据管理安全性的要求。

7.4 原始记录与检测报告

7.4.1检测软件可根据需要自动生成原始记录和报告，可打印成纸质报告。当标准发生变更时，可以进行更新。
7.4.2 本条规定了原始记录和报告的签名。试验签名应由机构授权的检测员签署，校核或审核应由机构授权的审（校）核人签署。关于“检测员”和“审（校）核人”的任职要求在本规程“术语”中给予了规定。
2

